## VCVT-Compliance
Volume Controlled Ventilation Test (Compliance)
Test No | Test Lung Compliance ml/cmH2O ± 10% | Test Lung Resistance cmH2O/l/s ± 10% | Tidal Volume mls | Rate Min -1 | I:E | O 2 % | PEEP
1 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
2 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
3 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
4 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
5 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
6 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
7 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
8 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 10
9 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
10 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
11 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
12 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 15
13 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
14 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
15 | 20 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
16 | 20 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
17 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
18 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
19 | 20 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
20 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
21 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
22 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
23 | 20 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
24 | 20 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
25 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
26 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
27 | 10 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
28 | 10 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
29 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
30 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
31 | 10 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
32 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
33 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
34 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
35 | 10 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
36 | 10 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15

## VCVT-Resistance
Volume Controlled Ventilation Test (Resistance)
Test No | Test Lung Compliance ml/cmH2O ± 10% | Test Lung Resistance cmH2O/l/s ± 10% | Tidal Volume mls | Rate Min -1 | I:E | O 2 % | PEEP
1 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
2 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
3 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
4 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
5 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
6 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
7 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
8 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 10
9 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
10 | 50 | 5 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
11 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
12 | 50 | 5 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 15
13 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
14 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
15 | 20 | 20 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
16 | 20 | 20 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
17 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
18 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
19 | 20 | 20 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
20 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
21 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
22 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
23 | 20 | 20 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
24 | 20 | 20 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
25 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
26 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
27 | 10 | 50 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
28 | 10 | 50 | 500 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
29 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
30 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
31 | 10 | 50 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
32 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
33 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
34 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
35 | 10 | 50 | 500 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
36 | 10 | 50 | 500 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15

## VCVT-Tidal
Volume Controlled Ventilation Test (Tidal Volume)
Test No | Test Lung Compliance ml/cmH2O ± 10% | Test Lung Resistance cmH2O/l/s ± 10% | Tidal Volume mls | Rate Min -1 | I:E | O 2 % | PEEP
1 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
2 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
3 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
4 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
5 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
6 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
7 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
8 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 90-100 | 10
9 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
10 | 50 | 5 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
11 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
12 | 50 | 5 | 300 | 12 | 1:2 | 90-100 | 15
13 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
14 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
15 | 20 | 20 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
16 | 20 | 20 | 300 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
17 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
18 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
19 | 20 | 20 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
21 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
22 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
23 | 20 | 20 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
24 | 20 | 20 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
25 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
26 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 5
27 | 10 | 50 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
28 | 10 | 50 | 300 | 12 | 1:2 | 90-100 | 5
29 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
30 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 10
31 | 10 | 50 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
32 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
33 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
34 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 90-100 | 15
35 | 10 | 50 | 300 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
36 | 10 | 50 | 300 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15

## PCVT_30cmH2O
Pressure Controlled Ventilation Test (30 cmH2O)
Test No | Test Lung Compliance ml/cmH2O ± 10% | Test Lung Resistance cmH2O/l/s ± 10% | Plateau Pressure cmH2O | Rate Min -1 | I:E | O 2 % | PEEP
1 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
2 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
3 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
4 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
5 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
6 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
7 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
8 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 10
9 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
10 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
11 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
12 | 50 | 5 | 30 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 15
13 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
14 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
15 | 20 | 20 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
16 | 20 | 20 | 30 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
17 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
18 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
19 | 20 | 20 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
21 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
22 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
23 | 20 | 20 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
24 | 20 | 20 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
25 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
26 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
27 | 10 | 50 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
28 | 10 | 50 | 30 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
29 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
30 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
31 | 10 | 50 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
32 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
33 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
34 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
35 | 10 | 50 | 30 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
36 | 10 | 50 | 30 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15

## PCVT_15cmH2O
Pressure Controlled Ventilation Test (15 cmH2O)
Test No | Test Lung Compliance ml/cmH2O ± 10% | Test Lung Resistance cmH2O/l/s ± 10% | Plateau Pressure cmH2O | Rate Min -1 | I:E | O 2 % | PEEP
1 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
2 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
3 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
4 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
5 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
6 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
7 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
8 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 10
9 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
10 | 50 | 5 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
11 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
12 | 50 | 5 | 15 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 15
13 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
14 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
16 | 20 | 20 | 15 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
19 | 20 | 20 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
21 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
22 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
23 | 20 | 20 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
24 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
25 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 5
26 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 5
27 | 10 | 50 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 5
28 | 10 | 50 | 15 | 12 | 1:2 | 90- 100 | 5
29 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
30 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 10
31 | 10 | 50 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 10
32 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 10
33 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15
34 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 90- 100 | 15
35 | 10 | 50 | 15 | 12 | 1:2 | 50-60 | 15
36 | 10 | 50 | 15 | 20 | 1:2 | 50-60 | 15